Практическая работа 46-47

Исследование функций измерителя оптической мощности.                                 Оптического тестера модели FOD 1203A/B/C/D

Цель работы:

научиться пользованию оптическим тестером при измерении оптических уровней

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять подключение оптического тестера к оптическим интерфейсам мультиплексоров;

осуществлять с помощью кнопки “LASER ON/OFF” правильно устанавливать  нужную длину волны измерителя 1.55, 1.31, 0.85 μm;

правильно считывать осуществлять результаты измерения уровня оптической мощности в децибеллах относительно 1 мВт (dBm);

знать:

назначение измерителя оптической мощности оптического тестера модели FOD1203;

технические характеристики измерителя оптической мощности оптического тестера модели FOD1203;

органы управления измерителя оптической мощности оптического тестера модели FOD1203.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы:

Техническое описание и инструкция по эксплуатации оптического тестера                              модели FOD 1203A/B/C/D,

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Оптический тестер, модель FOD 1203A/B/C/D, (тестер) предназначен для измерения оптической мощности в волоконно-оптическом тракте в спектральных диапазонах 0,82-0,88; 1,27- 1,34; 1,52-1,58 мкм, измерения затухания и прозвонки соединительных кабелей. Оптический тестер FOD 1203 представляет собой измеритель оптической мощности (измеритель) со встроенным источником излучения на длину волны 0,85, 1,31 или 1,55 мкм (источник).

1.2. Рабочие условия эксплуатации измерителя:

температура окружающей среды от -10 до 40oС;

относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30oС.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон измерения оптической мощности относительно 1 мВт от 3 до минус 60 дБм.

2.2. Пределы допустимого значения погрешности измерения средней оптической мощности на длинах волн калибровки 0,85; 1,31; 1,55 мкм в рабочем диапазоне мощности не более ±0,5 дБ.

2.3. Разрешение 0,1 дБ.

2.4. Рабочая длина волны источника: (850±20) нм - модель FOD 1203А (1320±20) нм - модель FOD 1203В (1310±20) нм - модель FOD 1203С (1550±20) нм - модель FOD 1203D

2.5. Уровень средней мощности оптического излучения на выходе тестера: не менее -20 дБм - FOD 1203A/B не менее 0 дБм - FOD 1203C/D

2.6. Тип излучателя: светодиод - FOD 1203A/B лазерный диод - FOD 1203C/D

2.7. Питание тестера осуществляется от двух сменных гальванических элементов типоразмера АА напряжением 1,5 В или через блок питания от сети напряжением 100-240 В частотой 50-60 Гц.

2.8. Время непрерывной работы тестера при температуре (20±5)оС в режиме измерителя не менее 1000 час, в режиме источника: 100 ч - FOD 1203С/D; 60 ч - FOD 1203А/В

2.9. Время непрерывной работы тестера после срабатывания устройства индикации пониженного питания не менее 8 ч.

2.10. Время автоматического выключения тестера после его включения 10 мин после последней операции. Для отключения этого режима удерживать кнопку OPM ON/OFF до появления на индикаторе знака OFF. При работе от блока питания режим автоматического отключения отменяется.

2.11. Масса тестера не более 310 г.

2.12. Габаритные размеры тестера 147х74х28 мм.

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оптический тестер,FOD 1203A/B/C/D 1

Адаптер мод.FOD 5012* (NTT FC-02) 1

(установлен на тестере)

Блок питания 1

Защитный резиновый кожух 1

Техническое описание 1

и инструкция по эксплуатации Чехол 1

• По заказу потребителя возможны поставки адаптеров типа: ST; SC; LC; универсальный 2,5 мм

4. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Конструкция Тестер выполнен в пластмассовом корпусе и содержит следующие узлы: адаптер; фотодиод; источник излучения (светодиод или лазерный диод), печатную плату; ЖК-индикатор, кнопки управления; элементы питания.

4.2. Органы управления

На передней панели тестера расположены кнопки “OPM ON/OFF” и “LASER ON/OFF”. С помощью кнопки “OPM ON/OFF” включают и выключают тестер. С помощью кнопки “LASER ON/OFF” выбирают нужную волну измерителя 1.55, 1.31, 0.85 μm или включают источник. Для включения источника нажимают кнопку “LASER ON/OFF” до тех пор, пока не загорится символ LS на индикаторе тестера. Одновременно тестер автоматически переключается на длину волны, соответствующую длине волны установленного источника. Для выключения источника нужно нажать кнопку “LASER ON/OFF” еще раз или выключить тестер, нажав кнопку “OPM ON/OFF”.

На индикаторе отображаются результаты измерения уровня оптической мощности в децибеллах относительно 1 мВт (dBm), а также длина волны оптического злучения в микрометрах (μm).

При разряде гальванических элементов ниже допустимого значения на индикаторе отображается соответствующая информация BAT. После этого тестер обеспечивает свои параметры в течение 8 часов.

Тестер обеспечивает свои параметры при питании от двух гальванических элементов ALCALINE типоразмера АА или от сети переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц через специальный блок питания, входящий в комплект тестера.

ВНИМАНИЕ! Блок питания, входящий в комплект тестера, не является зарядным устройством.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. После длительного хранeния следует произвести внешний осмотр, опробование, а затем поверку параметров согласно разд. 7.

5.2. При внешнем осмотре необходимо проверить: комплектность тестера согласно разделу 3; отсутствие видимых механических повреждений; чистоту адаптера.

5.3. Указания по замене адаптера Для замены одного адаптера на другой необходимо открутить два винта (M2x8) на адаптере, снять заглушку, снять адаптер и на его место установить другой. Закрутить винты.

6. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕСТЕРОМ

6.1. При работе с тестером тщательно следите за чистотой поверхности фотодиода. Не используйте нестандартные соединители и наконечники с плохо обработанными торцами. Это может повредить поверхность сенсора. Следите за чистотой поверхности адаптера. Сразу после его использования защищайте адаптер заглушками.

6.2. Измерение оптической мощности Измеритель измеряет оптическую мощность в дБм, т.е. в логарифмических единицах относительно 1 мВт:

Р(дБм)=10lg{P(мВт)/1(мВт)}                         (1)

где Р(дБм)- оптическая мощность в дБм (показания измерителя);

Р(мВт)- оптическая мощность в мВт.

Таблица соответствия между значениями оптической мощности в дБм и мВт приведена в Приложении.

6.3. Измерение затухания Для измерения затухания, например, отрезка оптического кабеля производится отсчет в дБм оптической мощности на входе Р1(дБм) и на выходе Р2(дБм) отрезка. Затухание отрезка оптического кабеля в децибеллах (дБ) определяют по формуле:

А(дБ)=Р1(дБм)-Р2(дБм)                                  (2)

7. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ТЕСТЕРА

7.1. Межповерочный интервал - один год.

7.2. При проведении поверки тестера должны выполняться cледующие операции:

7.2.1. Внешний осмотр

7.2.2. Опробование

7.2.3. Проверка пределов допустимого значения погрешности измерения средней оптической мощности на длинах волн калибровки в рабочем диапазоне мощности

Используемые средства поверки:

1. Источник оптических сигналов (источник) - излучение оптических сигналов мощностью не менее 1 мВт, нестабильностью ±0,01дБ на длинах волн 850; 1310; 1550 нм.

2. Измеритель оптической мощности FOD 1204 (измеритель) - измерение оптической мощности 0,001-1 мВт с погрешностью 5 %.

3. Оптический аттенюатор с плавно-ступенчатым изменением затухания FOD5404B (оптический аттенюатор) - ослабление оптического сигнала 0-60 дБ. Примечание. Вместо указанных средств поверки разрешается применять другие аналогичные приборы, обеспечивающие измерение соответствущих параметров с требуемой точностью.

7.3. Уcловия поверки

7.3.1. Поверку проводят при следующих условиях: температура окружающей среды (20±5)оС; относительная влажность воздуха 30-80%; частота питающей сети (50±0,5) Гц.

7.4. Проведение поверки

7.4.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие тестера требованиям п.5.2.

7.4.2. Опробование работы тестера проводить следующим образом: Установить на корпусе тестера соответствующий адаптер. Включить тестер, нажав кнопку “OPM ON/OFF”. Подать от источника измеряемый оптический сигнал на вход тестера. На индикаторе тестера должно появиться значение измеряемой мощности, соответствующее ТО.

7.4.3. Проверку пределов допустимого значения погрешности измерения средней оптической мощности на длинах волн калибровки в рабочем диапазоне мощности проводить методом сличения с образцовым средством измерения средней мощности 2 разряда (измеритель FOD1204).

Выход источника на длине волны 850 нм подключить ко входу измерителя FOD 1204. Провести не менее трех измерений мощности с помощью измерителя FOD 1204 и проверяемого тестера.

Погрешность измерения средней мощности оптического излучения ΘJ определить по формуле:

N

∑ (Pij - Рoij)

i=1

ΘJ = ——————

N

где Pij, Рoij - показания проверяемого тестера и измерителя FOD1204 при i-том измерении в j-й точке, дБм

N - количество измерений в одной точке.

Затем между источником и измерителем FOD1204 включить аттенюатор. С его помощью установить на выходе оптического кабеля значения мощности, равные 0,-3, -6, -10…-60 дБм (шаг примерно 3-4 дБм) и провести отсчеты показаний приборов, как было показано выше.

Повторить измерения с источниками на длинах волн 1310 и 1550 нм. Определить значения ΘJ для каждой длины волны.

Результаты считать удовлетворительными, если значения погрешности измерения средней мощности оптического излучения на длинах волн калибровки ±0,5 дБ.

7.5. Калибровка тестера

7.5.1. Откройте тестер, для чего открутите 2 винта на задней крышке тестера. 7.5.2. Для калибровки тестера установите нужное значение длины волны. Вращением потенциометра с соответствующей надписью установите на индикаторе требуемое значение.

8. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1. Техника поиска неисправностей

Прежде чем начать поиск неисправностей, следует проверить, правильно ли подведены сигналы ко входу тестера. Проверить исправность соединительных кабелей и разъема тестера.

8.2. Перечень возможных неисправностей

8.2.1.Перечень внешних проявлений неисправностей и вероятные причины, а также методы их устранения приведены в табл.8.1.

Таблица 8.1

| Внешнее проявление неисправности (Вероятные причины) | Методы их устранения |
| --- | --- |
| При включении тестера индицируется BAT (Произошел разряд элементов питания) | Заменить элемент питания |
| Показания индикатора изменяются оптического сигнала (Неисправен или загрязнен адаптер) | Прочистить адаптер или сменить непропорционально значению поданного фланец адаптера |

9. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

9.1. Для замены элементов питания необходимо открыть батарейный отсек на задней крышке тестера, открутив 2 винта.

Установить новые элементы питания согласно полярности, указанной на корпусе тестера.

После этого нажать кнопку ON/OFF и убедиться, что тестер работает. Закрыть тестер.

10. ХРАНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ

10.1. Тестер рекомендуется хранить в индивидуальной упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40оС и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25оС.

10.2. Хранить тестер без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35оС и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25оС.

ТАБЛИЦА

соответствия между значениями оптической мощности в дБм и мВт

| P, dBm | P, mW | P, dBm | P, mW | P, dBm | P, mW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 2,00 | -4,0 | 0,40 | -20,0 | 10,00 |
| 2,8 | 1,91 | -4,5 | 0,35 | -20,5 | 8,91 |
| 2,6 | 1,82 | -5,0 | 0,32 | -21,0 | 7,94 |
| 2,4 | 1,74 | -5,5 | 0,28 | -21,5 | 7,08 |
| 2,2 | 1,66 | -6,0 | 0,25 | -22,0 | 6,31 |
| 2,0 | 1,58 | -6,5 | 0,22 | -22,5 | 5,62 |
| 1,8 | 1,51 | -7,0 | 0,20 | -23,0 | 5,01 |
| 1,6 | 1,45 | -7,5 | 0,18 | -23,5 | 4,47 |
| 1,4 | 1,38 | -8,0 | 0,16 | -24,0 | 3,98 |
| 1,2 | 1,32 | -8,5 | 0,14 | -24,5 | 3,55 |
| 1,0 | 1,26 | -9,0 | 0,13 | -25,0 | 3,16 |
| 0,8 | 1,20 | -9,5 | 0,11 | -25,5 | 2,82 |
| 0,6 | 1,15 | -10,0 | 0,10 | -26,0 | 2,51 |
| 0,4 | 1,10 | -10,5 | 0,089 | -26,5 | 2,24 |
| 0,2 | 1,05 | -11,0 | 0,079 | -27,0 | 2,00 |
| 0,0 | 1,00 | -11,5 | 0,071 | -27,5 | 1,78 |
| -0,2 | 0,95 | -12,0 | 0,063 | -28,0 | 1,58 |
| -0,4 | 0,91 | -12,5 | 0,056 | -28,5 | 1,41 |
| -0,6 | 0,87 | -13,0 | 0,050 | -29,0 | 1,26 |
| -0,8 | 0,83 | -13,5 | 0,045 | -29,5 | 1,12 |
| -1,0 | 0,79 | -14,0 | 0,040 | -30,0 | 1,00 |
| -1,2 | 0,76 | -14,5 | 0,035 | -30,5 | 0,89 |
| -1,4 | 0,72 | -15,0 | 0,032 | -31,0 | 0,79 |
| -1,6 | 0,69 | -15,5 | 0,028 | -31,5 | 0,71 |
| -1,8 | 0,66 | -16,0 | 0,025 | -32,0 | 0,63 |
| -2,0 | 0,63 | -16,5 | 0,022 | -32,5 | 0,56 |
| -2,2 | 0,60 | -17,0 | 0,020 | -33,0 | 0,50 |
| -2,4 | 0,58 | -17,5 | 0,018 | -33,5 | 0,45 |
| -2,6 | 0,55 | -18,0 | 0,016 | -34,0 | 0,40 |
| -2,8 | 0,52 | -18,5 | 0,014 | -34,5 | 0,35 |
| -3,0 | 0,50 | -19,0 | 0,013 | -35,0 | 0,32 |
| -3,5 | 0,45 | -19,5 | 0,011 | -35,5 | 0,28 |

| P, dBm | P, nW | P, dBm | P, nW | P, dBm nW | P, nW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -36,0 | 251,19 | -44,5 | 35,48 | -53,0 | 5,01 |
| -36,5 | 223,87 | -45,0 | 31,62 | -53,5 | 4,47 |
| -37,0 | 199,53 | -45,5 | 28,18 | -54,0 | 3,98 |
| -37,5 | 177,83 | -46,0 | 25,12 | -54,5 | 3,55 |
| -38,0 | 158,49 | -46,5 | 22,39 | -55,0 | 3,16 |
| -38,5 | 141,25 | -47,0 | 19,95 | -55,5 | 2,81 |
| -39,0 | 125,89 | -47,5 | 17,78 | -56,0 | 2,51 |
| -39,5 | 112,20 | -48,0 | 15,85 | -56,5 | 2,24 |
| -40,0 | 100,00 | -48,5 | 14,13 | -57,0 | 2,00 |
| -40,5 | 89,13 | -49,0 | 12,59 | -57,5 | 1,78 |
| -41,0 | 79,43 | -49,5 | 11,22 | -58,0 | 1,59 |
| -41,5 | 70,80 | -50,0 | 10,00 | -58,5 | 1,41 |
| -42,0 | 63,10 | -50,5 | 8,91 | -59,0 | 1,26 |
| -42,5 | 56,23 | -51,0 | 7,94 | -59,5 | 1,12 |
| -43,0 | 50,12 | -51,5 | 7,08 | -60,0 | 1,00 |
| -43,5 | 44,67 | -52,0 | 6,31 |  |  |
| -44,0 | 39,81 | -52,5 | 5,62 |  |  |